## 指夹血氧仪
指夹式脉搏血氧仪 YM101, YM102, YM103, YM104, YM201, YM202, YM301, YM302, YM111, YM112, YM113, YM114, YM211, YM212, YM314, YM401, YM402, YM403, YM501, YM502, YM503, YM504, YM601, YM602, YM603;
安全分类
防电击类型 | 内部电源设备
防电击程度 | BF型应用部分，无除颤保护
外壳防护等级 | IP22
按污染等级 | 2级
在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度 | 非AP/APG型设备
是或非永久性安装设备 | 非永久性安装设备
工作模式 | 连续模式
电源规格
工作电压 | 两节7号(AAA)1.5V碱性电池
机械规格
外形尺寸（长×宽×高） | 外形YM01和YM02款：约57×30×31mm
外形YM03款：约62×34×35mm
外形YM04款：约63×36×37mm
外形YM06款：约54×32×31mm
重量 | 约35g（不含电池）
显示
显示屏类型 | LED /OLED/TFT
显示内容 | OLED/TFT：血氧饱和度、脉率值、电量显示、波形图、蜂鸣器
LED：血氧饱和度，脉率值，灌注指数（竖屏显示无此功能）、电量显示
血氧饱和度测量规格（SpO2）【注1】
测量范围 | 35%~100%
测量精度 | 70%~100%：精度不超过±2%
35%~69%：不作定义
分辨率 | 1%
脉搏测量规格（PR）
测量范围 | 30bpm~250bpm
测量精度 | ±3bpm
分辨率 | 1bpm
数据更新周期 | ＜30秒
环境条件
工作环境条件： | 贮存环境条件：
使用温度：10~40℃ | 贮存温度：-20~60℃
相对湿度：15~95% | 相对湿度：10~95%
大气压范围：70kPa-106kPa | 大气压范围：50kPa-107.4kPa
光学传感器【注2】
红光 | 红光波长大约为660nm，光输出功率9-13mW
红外光 | 红外光波长大约为905nm，光输出功率为3-6mW

## 手持血氧仪
脉搏血氧仪 （型号：YH01/YH02）
安全规格
电击防护类型 |  |  | 内部电源设备
电击防护等级 |  |  | BF型应用部分，无除颤保护
爆炸防护等级 |  |  | 普通设备，不提供爆炸防护
进液防护等级 |  |  | IPX2
按污染等级 |  |  | 2级
与易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类 |  |  | 非AP或APG设备
工作方式 |  |  | 连续运行
物理规格
长×宽×高 |  |  | 70(W)*150(H)*30(D)mm
最大重量 |  |  | <500g（全配置，包含电池）
电源规格
数量 |  |  | 4节
规格 |  |  | 1.5V，AA电池
供电时间 |  |  | TFT约15 h，LED约30小时，使用新的满电量的电池，环境温度25℃，典型的配置（SpO2 连续测量，背光设置为最低亮度，声音一直关闭）情况下。
低电压 |  |  | 血氧仪供电电池电压低至2.35V±0.1V，血氧仪将在界面中显示“低电量”字样。
关机延迟 |  |  | 最多10 分钟（自第一次低电量提示后）
硬件规格
显示屏 |  |  | YH01型号 3.5寸LED屏；YH02型号 3.5寸TFT屏
指示灯 |  |  | 1个黄色
扬声器 |  |  | 1 个
多功能复用接口 |  |  | 1个，DB9接口，用于连接血氧饱和度传感器
环境规格 |  | 工作环境 |  | 贮存环境
温度（ºC） |  | 10～40 |  | -20～60
相对湿度（非冷凝） |  | 15％～95％ |  | 10％～95％
大气压（kPa） |  | 70.0～106.0 kPa |  | 50.0～107.4 kPa
测量规格【注1】
SpO2
测量范围 | 35～100％
分辨率 | 1%
精度 | 70～100％：±2% （适用于血氧饱和度传感器：RS201/RS202/SS201）
70～100％：±3% （适用于血氧饱和度传感器：SS102）
0％～69％：无定义
PR
测量范围 | 30～250 bpm
分辨率 | 1bpm
精度 | ±3 bpm
PI
测量范围 | 0.5%-20%
数据更新周期 | ＜30秒
光学传感器【注2】
红光 | 红光波长为650nm-667nm，光输出功率小于13mW
红外光 | 红外光波长为885nm-915nm，光输出功率小于6mW
光辐射安全等级 | 无风险类（按GB/T20145-2006进行分类）

## 血压计
臂式电子血压计
产品名称 | 臂式电子血压计
型号 | YP7101、YP7201、YP7202
显示方式 | 数字式显示方式
测量方式 | 示波法测量
记忆功能 | 2组用户记忆组数各120组
软件发布版本 | V1.0
1、安全分类
防电击类型 | 内部电源设备
防电击程度 | BF型应用部分，无除颤保护
外壳防护等级 | IP22
运行方式 | 连续运行设备
在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度 | 非AP/APG型设备
是或非永久性安装设备 | 非永久性安装设备
2、血压测量规格
压力测量范围 | 0～290mmHg （0～38.7kPa）
测量精度 | ±3mmHg （±0.4kPa）
分辨率 | 1mmHg （0.1kPa）
3、脉率测量规格
测量范围 | 40～199bpm
测量精度 | ±5%
分辨率 | 1bpm
4、电源规格
电池类型 | 锂电池
电池型号 | 18650
额定电压 | DC 3.7V
电池容量 | 1200mAh
电源连接要求 | Type-C，DC 5V，1A
供电时间 | 在正常使用和充满电情况下不少于15天.
充电时间 | 锂电池最大充电时间约为7 h.
5、物理规格
主机尺寸（长×宽×高） | 约138mm×102mm×61.5mm
重量 | 约340g（不含袖带）
6、袖带规格
袖带压力额定范围 | 0～290mmHg（0～38.7kPa）
适用的袖带尺寸 | 臂围 22～32cm
臂围 22～36cm
7、环境条件
工作环境条件： | 运输/贮存环境条件：
使用温度：5℃ ~ 40℃ | 贮存温度：-20℃ ~ 55℃
相对湿度：15% ~ 85%（无冷凝） | 相对湿度：15% ~ 90%（无冷凝）
大气压范围：70kPa - 106kPa | 大气压范围：70kPa - 106kPa

## YW01
YW01 腕式血氧仪
l Classifications
Type of protection against electric shock | Internally powered
Degree protection against electrical shock | Type BF
Degree of dust & water resistance | IP22
Pollution Degree | 2
Mode of operation | Continuous operation
l Physical
Weight | 21g(Main Unit)
Display | OLED
Wireless | Bluetooth 5.3 BLE
Vibrator | Main unit Built-in
l Power Supply
Battery capacity | 300 mAh ,Li-ion battery
Charge input | DC 5V,1A
Battery type | 3.7V d.c., Li-ion rechargeable
Battery run time | ≥16 hours (with sensor connected, 4s recording interval, BLE off, display off).
Charge time | 2～3 hours
l Environmental specifications
Item | Operating | Transportation and Storage
Temperature | 5℃ to 40 ℃ | -20℃ to 60℃
Relative humidity (non-condensing) | 15% to 95% | 10% to 95%
Atmospheric pressure | 70.0kPa to 106.0 kPa | 50.0kPa to 106kPa
l Oxygen (SpO2) level
Standards | Meet standards of ISO 80601-2-61
Measurement accuracy verification: The oxygen level(Spo2) accuracy has been verified in human experiments by comparing with arterial blood sample reference measured with a CO-oximeter. The pulse rate accuracy has been verified by Emulator. Pulse oximeter measurement are statistically distributed and about two-thirds of the measurements are expected to come within the specified accuracy range compared to CO-oximeter measurements.
Oxygen (SpO2) level range | 35%~100%
Oxygen (SpO2) level Accuracy (Arms) | 70%~100%: ±2%;
35%~69%: undefinition
Oxygen (SpO2) Resolution | 1%
PR range | 30 to 250 bpm
PR Accuracy | ±2 bpm
PR Resolution | 1bpm
l Optical sensor specification
Wave length | 660-905nm
Red Led | The wavelength of red light is about 660nm and the optical output power is 9-13mW
IR Led | The wavelength of infrared light is about 905nm and the optical output power is 3-7 mW
l Data Storage
Local storage capacity | 4 records, 15 hours for each
l Mobile APP
Android | Android 6.0 or above
iOS | iOS 16.0 or above
l Bluetooth RF
Modulation Type | GFSK
Frequency Range | 2402-2480MHz
RF Conducted Power(Max.) | 10 dBm
Transmission distance(Max.) | 10m
l Durable period
Expected service life | 3 years

## YT01-待定
电子体温贴
显示屏 | 1.14英寸TFT显示屏
测量范围 | 35.0℃ ~ 42.0℃
测量精度 | 36.0℃ ~ 39.0℃ 范围内：±0.1℃；
35.0℃ ~ ＜36.0℃、＞39.0℃ ~ 42.0℃
输出分辨率 | 0.1℃
防护等级 | IP22